Colistin

1. Biomerieux khuyến cáo 10.2025

- Có thể gặp kết quả colistin (cs02n) kháng giả khi các chủng được thử nghiệm là Pseudomonasaeruginosa và/hoặc Acinetobacter baumannii complex.

- BioMérieux khuyến nghị quý khách hàng xác nhận lại bất kì kết quả colistin kháng đối với Pseudomonasaeruginosa và Acinetobacter baumannii complex đa kháng, bằng một phương pháp thay thế đối với tất cả các thẻ kháng sinh đồ (đang có hoặc tương lai) có chứa Colistin phiên bản cs02n.

2. CLSI M100 2025 Phiên bản 35

- Tài liệu CLSI M100 phiên bản thứ 35 (2025) có đề cập đến điểm gãy (breakpotints) của vi khuẩn Acinetobacter spp. (bao gồm cả phức hợp A. baumannii) đối với Colistin.

• Điểm gãy nồng độ ức chế tối thiểu (MIC):

◦ Không có hạng mục Nhạy cảm (S) đối với Colistin cho vi khuẩn này.

◦ Trung gian (I): MIC ≤ 2 µg/mL.

◦ Kháng (R): MIC ≥ 4 µg/mL.

• Phương pháp thử nghiệm:

◦ Thử nghiệm pha loãng canh thang vi lượng (Broth Microdilution - BMD) là phương pháp MIC duy nhất được phê duyệt.

◦ Không được thực hiện phương pháp khoanh giấy khuếch tán (disk diffusion), khuếch tán theo nồng độ (gradient diffusion) hoặc các phương pháp thay thế khác vì kết quả không chính xác.

• Cảnh báo lâm sàng: Các dữ liệu lâm sàng và dược động học/dược lực học (PK/PD) cho thấy Colistin có hiệu quả lâm sàng hạn chế ngay cả khi kết quả thu được là "Trung gian". CLSI khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng các thuốc thay thế khác và nếu phải dùng Colistin thì nên phối hợp với một hoặc nhiều kháng sinh có hoạt tính khác.

- Tóm lại, điểm gãy MIC cho A. baumannii với Colistin trong CLSI 35 là ≤ 2 µg/mL (Trung gian) và ≥ 4 µg/mL (Kháng), và chỉ được thực hiện bằng phương pháp pha loãng canh thang vi lượng.